Приложение 1

к объявлению закупа

## Весы лабораторные аналитические

## Основные особенности:

- внешняя калибровка;

- удобный защитный кожух с тремя дверцами;

- интерфейс RS232;

- высококонтрастный дисплей;

- крюк для взвешивания под весами.

## Функции:

- счет штук;

- взвешивание брутто/нетто;

- автоматическое обнуление и тарирование;

- протокол измерений в соответствии с нормами GLP.

Технические характеристики:

| Наибольший предел взвешивания, г | 210 |
| --- | --- |
| Дискретность, мг | 0,1 |
| Воспроизводимость (СКО) на НВП, мг | 0,1 |
| Нелинейность, мг | 0,3 |
| Среднее время стабилизации, с | ~3 |
| Размер весовой чашки, мм | D 90 |
| Класс точности | 1 |
| ГОСТ | 24104-01 |
| Тип калибровки | Внешняя |
| Габаритные размеры весов, мм | 196х287х320 |

2.Центрифуга переносная, периодического действия с ротором 12х10. Предназначена для применения в практике лабораторной клинической диагностики. Обеспечивает разделение на фракции неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 под воздействием центробежных сил.

Максимальная величина фактора разделения – 6600.

Максимальный объем центрифугата – 180 мл.

Центрифуга обеспечивает установку скорости вращения роторов ступенчато в диапазоне от 1000 об/ мин до 8000 об/мин через каждые 1000 об/мин.

Центрифуга оснащена механизмом отсчета времени, обеспечивавшим регулирование времени работы в диапазоне от 0 до 60 минут с интервалами кратными 5 минутам. Время разгона ротора до максимальной рабочей частоты вращения не более 8 минут.

Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:

-    блокирование включения вращения роторов при открытой крышке;

-    блокирование открытия крышки до полной остановки ротора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Питание от сети переменного тока:

потребляемая мощность, кВ•А   350

напряжение, B   220

В частота, Гц   50

Габаритные размеры, мм:

длина   305

ширина  285

высота   370

Масса, кг, не более   18

3.Термостат , предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры высокостабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностичеких и санитарно-бактериологичеких лабораториях клиник и больниц, научно-исследовательских институтах и др.

Рабочая камера термостата выполнена из зеркальной нержавеющей стали .

Автоматическое регулирование и поддержание заданной температуры;

- Непрерывное измерение температуры в рабочей камере термостата;

- Цифровая индикация текущей и заданной температуры на основе светоизлучающих элементов;

- Освещение рабочей камеры;

- Сигнализация аварийной ситуации;

- Внутренняя стеклянная дверь.

- Малое энергопотребление;

- Малый вес;

- Равномерное распределение температуры в рабочей камере;

- Возможность обеспечения принудительной циркуляции воздуха внутри рабочей камеры;

Объем рабочей камеры (л) 20

: Диапазон регулируемых температур (°С)
- нижнее значение температура окр. среды
- верхнее значение 60

Дискретность задания температуры  0,1 (°С)

Точность поддержания температуры в опорной точке камеры термостата в рабочем режиме (°С) ±0,4

Размеры рабочей камеры (мм)
- ширина243
- высота323
- глубина246

## 4. Шейкер медицинский

орбитальный шейкер с аналоговым управлением

Назначение:

- для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде с плоским дном (колбах, стелажах, чашках Петри и т.п.);

- используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д.

Технические характеристики:

- Размер рабочей площади платформы, мм 355х235

- Амплитуда вращения платформы, мм 10

- Максимальная нагрузка, кг 5

- Вид вращения платформы орбитальный

- Скорость вращения, об/мин от 0 до 500

Температура окружающей среды, гр.С от 10 до 45

- Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), % не более 80

- Питание от сети 110-220 В, 50-60 Гц

- Потребляемая мощность (при max скорости), Вт не более 24

- Размеры(длин х ширина х высота), мм  360х280х100

Вес, кг 5.